ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

Κυτταρομετρία είναι η  διαδικασία μέτρησης  φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών των κυττάρων. Στη κυτταρομετρία ροής οι μετρήσεις γίνονται καθώς τα κύτταρα ρέουν ενώ βρίσκονται υπό τη μορφή εναιωρήματος σε ένα διάλυμα  Είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση και ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών ενός κυττάρου (ή σωματιδίου) καθώς αυτό περνάει από μια δέσμη φωτός. Η κυτταρομετρία ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικές ή κλινικές εφαρμογές. Η κυτταρομετρία ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση ευκαρυωτικών κυττάρων, βακτηρίων, χρωμοσωμάτων.

- Στην κυτταρομετρία ροής όλα τα δείγματα πρέπει να είναι σε μορφή διαλύματος. Είναι δυνατή η ανάλυση κυττάρων από στερεούς ιστούς, αλλά θα πρέπει πρώτα να διαχωριστούν τα κύτταρα και να εναιωρηθούν σε κάποιο διαλύτη. Συνήθως κύτταρα (ή σωματίδια) με μέγεθος 0,5-50μm μπορούν να αναλυθούν από ένα κυτταρόμετρο ροής. Με την κυτταρομετρία ροής μετρώνται το μέγεθος ενός κυττάρου (ή σωματιδίου),  η εσωτερική του πολυπλοκότητα και η ένταση του φθορισμού του.

Η λειτουργία ενός  κυτταρομέτρου ροής βασίζεται σε 3 κύρια μέρη:

- Το ρευστό σύστημα (το σύνολο των διαφόρων διαλυμάτων που χρειάζονται για τη λειτουργία του).

- Το οπτικό σύστημα.

- Το ηλεκτρονικό σύστημα.

ΡΕΥΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ρευστό σύστημα (τα διαλύματα που τοποθετούμε στο κυτταρόμετρο) φέρνει τα κύτταρα στο ‘σημείο εξέτασης’ όπου προσπίπτει στα κύτταρα η δέσμη laser, και μάλιστα για να είναι σωστή η μέτρηση θα πρέπει τα κύτταρα να συναντούν τη δέσμη laser στο κέντρο της. Κάθε φορά που ένα κύτταρο (ή σωματίδιο) περνά από το σημείο εξέτασης και το συναντά (εξετάζει) η δέσμη laser αυτό ονομάζεται ‘συμβάν’ (event). Τα κύτταρα κινούνται προς το ‘σημείο  εξέτασης’ μέσα σε ένα διάλυμα που λέγεται ‘κεντρικό δείγμα’. Στο ‘σημείο εξέτασης’ η δέσμη laser  προσπίπτει στα κύτταρα και η ακτινοβολία σκεδάζει, ενώ ταυτόχρονα εκπέμπεται φθορισμός. Τα κύτταρα περνάνε από το ‘σημείο εξέτασης’  ανά ένα κάθε φορά, δηλαδή δημιουργείται μια ροή κυττάρων έτσι ώστε το ένα να κινείται πίσω από το άλλο. Ο μεταλικός σωλήνας μέσω του οποίου τα κύτταρα εισέρχονται στο κυτταρόμετρο ονομάζεται ‘σωλήνας ροής’. Μέσα στο σωλήνα ροής, το  ‘κεντρικό δείγμα’ περιβάλλεται από ένα άλλο διάλυμα που ονομάζεται ‘διάλυμα κάλυψης’ (sheath fluid). O σωλήνας ροής έχει τέτοιο σχήμα ώστε το κεντρικό δείγμα να κινείται στο κέντρο του διαλύματος κάλυψης χωρίς να αναμιγνύονται τα δύο διαλύματα. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Υδροδυναμική Εστίαση. Στην Υδροδυναμική Εστίαση οφείλεται ουσιαστικά η κίνηση των κυττάρων η κίνηση των κυττάρων σε μονή σειρά, δηλαδή η κίνηση του ενός μετά το άλλο μέσα στο σωλήνα ροής. Το κεντρικό δείγμα πρέπει να έχει πάντα μεγαλύτερη πίεση από το δείγμα κάλυψης. Το κυτταρόμετρο ροής μας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλουμε την πίεση του κεντρικού δείγματος και έτσι να αυξηθεί ή να ελαττωθεί η διάμετρός του καθώς αυτό ρέει μέσα στο διάλυμα κάλυψης, και έτσι μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί ο ρυθμός ροής των κυττάρων ή τα ‘συμβάντα’ ανά δευτερόλεπτο. Αν αυξηθεί η πίεση του κεντρικού δείγματος τότε θα αυξηθεί η διάμετρός του, θα αυξηθεί ο ρυθμός ροής των κυττάρων, θα αυξηθεί ο αριθμός των ‘συμβάντων’ ανά δευτερόλεπτο και άρα θα μειωθεί ο χρόνος της μέτρησης.  Ωστόσο, το μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι λόγω του μεγαλύτερου ρυθμού ροής του κεντρικού δείγματος μπορεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή να περάσουν περισσότερα του ενός κύτταρα από το σημείο εξέτασης, και έτσι κάποια κύτταρα να μη συναντούν τη δέσμη στο κέντρο της και να μειώνεται η ακρίβεια των μετρήσεων. Έτσι, η αύξηση της πίεσης του κεντρικού δείγματος μειώνει την ακρίβεια των μετρήσεων.

ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το οπτικό σύστημα αποτελείται από  το σύστημα οπτικής διέγερσης  (excitation) και το σύστημα οπτικής συλλογής (collection). To σύστημα οπτικής διέγερσης, αποτελείται από την πηγή φωτός (laser) και από τα εξαρτήματα (οπτικές ίνες, φακούς και πρίσματα) που κατευθύνουν τη δέσμη laser στα κύτταρα, τα οποία διεγείρουν για να εκπέμψουν φθορίζουσα ακτινοβολία. Συνήθως, τα περισσότερα κυτταρόμετρα έχουν 2ή 3 πηγές ακτινοβολίας laser  με διαφορετικό μήκος κύματος. Υπάρχουν όμως και κυτταρόμετρα που μπορεί να έχουν έως και 12 laser διαφορετικού μήκους κύματος. Όταν η ακτινοβολία συναντήσει τα κύτταρα τότε σκεδάζει (διασκορπίζεται) σε 2 κατευθύνσεις. Ο σκεδασμός που γίνεται σε κατεύθυνση παράλληλη ως προς την προσπίπτουσα ακτινοβολία ονομάζεται εμπρόσθιος σκεδασμός ‘(forward scatter). Ο σκεδασμός που γίνεται σε κατεύθυνση κάθετη ως προς την προσπίπτουσα ακτινοβολία ονομάζεται ‘πλευρικός σκεδασμός’ (side scatter). Εκτός από τον σκεδασμό, συμβαίνει και φθορισμός της ακτινοβολίας. Το σύστημα οπτικής συλλογής κατευθύνει την σκεδάζουσα και τη φθορίζουσα ακτινοβολία , δηλαδή την εκπεμπόμενη ακτινοβολία (emission light) σε ‘ανιχνευτές’ (detectors) ακτινοβολίας.  Το σύστημα οπτικής συλλογής αποτελείται από φακούς που μέσω οπτικών ινών κατευθύνουν  την εκπεμπόμενη ακτινοβολία σε οπτικές ίνες. Οι οπτικές ίνες μεταδίδουν την ακτινοβολία σε φίλτρα και κάτοπτρα που στη συνέχεια μεταδίδουν ακτινοβολίες συγκεκριμένου μήκους κύματος στους ανιχνευτές.

Το ορατό φως αποτελείται από ακτινοβολίες που κυμαίνονται από 400-700nm. H εκπεμπόμενη από τα κύτταρα ακτινοβολία (συγκεκριμένου μήκους κύματος) μπορεί να αναλυθεί με τα φίλτρα σε δύο ή περισσότερες ακτινοβολίες που θα καταλήξουν σε αντίστοιχους ανιχνευτές. Υπάρχουν οι ανιχνευτές με τριγωνική διάταξη που έχουνε 2 φίλτρα και άρα η ακτινοβολία  laser μπορεί να αναλυθεί σε 2 ακτινοβολίες με διαφορετικά μήκη κύματος. Υπάρχουν οι ανιχνευτές με οκταγωνική διάταξη που έχουνε 5 φίλτρα και άρα η ακτινοβολία  laser μπορεί να αναλυθεί σε 5 ακτινοβολίες με διαφορετικά μήκη κύματος.

Υπάρχουν 3 ειδών φίλτρα στους ανιχνευτές:

- Φίλτρα με μακρό πέρασμα (LP): Μεταδίδουν ακτινοβολία που είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος (π.χ. 500 LP, μεταδίδει ακτινοβολία >500nm).

- Φίλτρα με βραχύ πέρασμα (SP): Μεταδίδουν ακτινοβολία που είναι ίση ή μικρότερη από ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος (π.χ. 500 SP, μεταδίδει ακτινοβολία <500nm).

- Φίλτρα με ευρύ πέρασμα (BP): Μεταδίδουν ακτινοβολία με μήκος κύματος που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος (π.χ. 500/20 BP, μεταδίδει ακτινοβολία 500+10 nm).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ηλεκτρονικό σύστημα αποτελείται από τους ανιχνευτές, τους ενισχυτές σήματος, τους επεξεργαστές σήματος  και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αρχικά, οι ανιχνευτές μετατρέπουν το φωτεινό σήμα που φτάνει στους ανιχνευτές σε ηλεκτρονικό σήμα (ηλεκτρικό ρεύμα). Το ηλεκτρονικό σήμα στη συνέχεια αυξάνεται από τους ενισχυτές. Οι επεξεργαστές σήματος μετατρέπουν το ενισχυμένο ηλεκτρονικό σήμα σε ψηφιακό σήμα που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αριθμητική τιμή  και το στέλνουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή οι πληροφορίες για κάθε κύτταρο και μπορούν στη συνέχεια να επεξεργαστούν με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να κάνει στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και να τα παρουσιάσει με μορφή διαφόρων διαγραμμάτων.

Τύποι ανιχνευτών

Οι ανιχνευτές  (ή φωτοανιχνευτές) είναι αισθητήρες φωτός που διεγείρονται από φωτόνια και παράγουν ηλεκτρόνια. Στα κυτταρόμετρα ροής χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες φωτοανιχνευτών:

1) οι φωτοδίοδοι που είναι μικρής αποδοτικότητας και παράγουν ένα ηλεκτρόνιο ανά φωτόνιο. Χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ισχυρής ακτινοβολίας όπως αυτής που προέρχεται από τον ‘εμπρόσθιο σκεδασμό’ (forward scattering) του κυττάρου.

2) οι φωτοπολλαπλασιαστές που είναι μεγάλης αποδοτικότητας και παράγουν εκατομμύρια ηλεκτρόνια ανά φωτόνιο. Χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ασθενούς ακτινοβολίας όπως αυτής που προέρχεται από τον ‘πλευρικό σκεδασμό’ (side scattering)  και τον φθορισμό του κυττάρου.

Η τάση που εφαρμόζεται (και που μπορεί να καθοριστεί από τον χειριστή) σε ένα φωτοπολλαπλασιαστή καθορίζει και την ευαισθησία του. Όσο μεγαλύτερη τάση εφαρμόζεται τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που παράγονται ανά φωτόνιο και άρα τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία του.

Λειτουργίες ηλεκτρονικού συστήματος

Πιο συγκεκριμένα οι κύριες λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος είναι:

- Να μετατρέψει το ηλεκτρονικό σήμα σε αριθμητικά δεδομένα.

- Να αποκλείσει ‘συμβάντα’ με ασθενές σήμα που μπορεί να οφείλονται π.χ. σε ‘θόρυβο’ των μετρήσεων ή σε κυτταρικά υπολείμματα. Αυτό γίνεται με το να τίθεται μία τιμή ‘κατώφλι’ (threshold). Σήματα που έχουν μικρότερη τιμή από το κατώφλι αποκλείονται από τα αποτελέσματα.

- Να αντιστοιχίσει ακτινοβολίες από laser διαφορετικού μήκους κύματος (όταν το κυτταρόμετρο έχει περισσότερα του ενός laser) σε ένα συγκεκριμένο κύτταρο.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟ ΡΟΗΣ

Όταν η ακτινοβολία laser συναντήσει ένα κύτταρο (ή σωματίδιο) τότε σκεδάζεται (διασκορπίζεται). Εμπρόσθιος σκεδασμός (forward scatteri) είναι ο σκεδασμός που συμβαίνει σε κατεύθυνση σχεδόν παράλληλη με αυτή της αρχικής ακτινοβολίας laser. Ο εμπρόσθιος σκεδασμός εξαρτάται από το μέγεθος του κυττάρου. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του κυττάρου τόσο μεγαλύτερη η τιμή του εμπρόσθιου σκεδασμού. Πλευρικός σκεδασμός (side scatter) είναι ο σκεδασμός που συμβαίνει σε κατεύθυνση σχεδόν κάθετη με αυτή της αρχικής ακτινοβολίας laser. Ο πλευρικός σκεδασμός εξαρτάται από την εσωτερική πολυπλοκότητα του κυττάρου. Όσο μεγαλύτερο είναι η εσωτερική πολυπλοκότητα του κυττάρου τόσο μεγαλύτερη η τιμή του πλευρικού σκεδασμού. Έτσι, με βάση τον εμπρόσθιο και τον πλευρικό σκεδασμό μπορούμε να διακρίνουμε τους διαφορετικούς τύπους κυττάρων σε ένα δείγμα όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός κυτταρικοί τύποι. Η διάκριση των διαφορετικών τύπων κυττάρων σε ένα δείγμα όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός κυτταρικοί τύποι γίνεται και με βάση τις διαφορετικές αντιγονικές ομάδες που υπάρχουν στην επιφάνεια των κυττάρων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται μονοκλωνικά αντισώματα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο αντιγόνο του κυτταρικού τύπου που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Τα αντισώματα είναι επίσης συνδεδεμένα και με μία φθορίζουσα χρωστική. Η προσθήκη τέτοιων αντιγόνων σε έναν κυτταρικό πληθυσμό ονομάζεται χρώση.

Όταν η ακτινοβολία laser του κυτταρομέτρου προσπέσει σε ένα κύτταρο στο οποίο έχει συνδεθεί το συζευγμένο με τη φθορίζουσα χρωστική αντίσωμα τότε θα προκύψει φθορίζουσα ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκου κύματος, και άρα μια αντίστοιχη τιμή που θα δείχνει ότι το κύτταρο ανήκει σε ένα συγκεκριμένο κυτταρικό τύπο.

Φθορίζουσες χρωστικές

Μια φθορίζουσα χρωστική έχει την  ιδιότητα όταν διεγερθεί από μια πηγή ενέργειας, όπως μια ακτινοβολία laser, να εκπέμπει ενέργεια με τη μορφή μιας νέας ακτινοβολίας μεγαλύτερου μήκους κύματος από αυτή που τη διέγειρε. Κάθε φθορίζουσα χρωστική χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας  (excitation wavelength) που μπορεί να τη διεγείρει και από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που εκπέμπει (emission wavelength). Βέβαια, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία κάθε φθορίζουσας χρωστικής έχει ένα φάσμα μήκους κύματος που χαρακτηρίζεται από μία μέγιστη τιμή. Σύμφωνα με τα παραπάνω το emission wavelength είναι πάντα μεγαλύτερο από το excitation wavelength.

Οι πιο κοινές φθορίζουσες χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην κυτταρομετρία ροής είναι η FITC, PE, PerCP-CyTM 5.5, PE-CyTM 7 και APC.

Σε ένα δείγμα μπορούν να προστεθούν περισσότερες από μία φθορίζουσες χρωστικές έτσι ώστε να γίνει ταυτόχρονη μέτρηση πολλών παραμέτρων. Στην περίπτωση αυτή οι διαφορετικές φθορίζουσες χρωστικές μπορούν να έχουν το ίδιο excitation wavelength αλλά πρέπει να έχουν διαφορετικό emission wavelength για να μπορεί να γίνει διάκριση του σήματος που στέλνει η κάθε χρωστική.

Αλληλεπικάλυψη φάσματος – Αντιστάθμιση (compensation)

Ακόμα όμως και αν οι διαφορετικές φθορίζουσες χρωστικές έχουν διαφορετικό emission wavelength  μπορεί να υπάρχει μερική αλληλεπικάλυψη του φάσματος της ακτινοβολίας στην οποία εκπέμπουν με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση των σημάτων τους. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ‘αλληλεπικάλυψη φάσματος’. Για παράδειγμα, έστω ότι σε ένα δείγμα έχουμε 2 διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους. Για να τους διακρίνουμε θα χρησιμοποιήσουμε 2 διαφορετικές φθορίζουσες χρωστικές που θα είναι συνδεδεμένες με αντισώματα ειδικά για τον κάθε κυτταρικό τύπο. Έστω ότι παρ’ όλο που οι 2 φθορίζουσες χρωστικές έχουν διαφορετικά emission wavelengths υπάρχει μερική αλληλεπικάλυψη των φασμάτων αυτών των ακτινοβολιών. Τότε στο διάγραμμα που θα παρουσιάζεται ο συνολικός κυτταρικός πληθυσμός, θα εμφανίζονται κύτταρα που θα είναι σαν να έχουν συνδεθεί και με τις 2 χρωστικές. Για να μπορέσουμε να δούμε ποια κύτταρα ανήκουν πραγματικά σε κάθε κυτταρικό τύπο και να εξαλείψουμε αυτά που εμφανίζονται ως ψευδώς θετικά λόγω του φαινομένου της αλληλεπικάλυψη ακολουθούμε μια διαδικασία που ονομάζεται αντιστάθμιση (compensation).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι μετρήσεις για κάθε κύτταρο αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο κυτταρικό πληθυσμό μπορούν να παρουσιαστούν με τη μορφή διαφόρων διαγραμμάτων. Οι τιμές μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα διάγραμμα σε λογαριθμική κλίμακα ή και σε εκθετική κλίμακα για να αυξηθεί το εύρος των τιμών χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν.

Τύποι διαγραμμάτων

- Ιστόγραμμα: Παρουσιάζει τις τιμές ενός χαρακτηριστικού των κυττάρων σε σχέση με τον αριθμό των κυττάρων.

- Dot plot: Παρουσιάζει τις τιμές 2 διαφορετικών χαρακτηριστικών των κυττάρων.

- Διάγραμμα εμβαδού (contour plot): Παρουσιάζει τις τιμές 2 διαφορετικών χαρακτηριστικών των κυττάρων αλλά παράλληλα διαχωρίζει σε διαφορετικές περιοχές κύτταρα με παραπλήσιες τιμές και για τα 2 χαρακτηριστικά.

- Διάγραμμα πυκνότητας (density plot): Παρουσιάζει τις τιμές 2 διαφορετικών χαρακτηριστικών των κυττάρων αλλά παρουσιάζει με διαφορετικό χρώμα κύτταρα με παραπλήσιες τιμές και για τα 2 χαρακτηριστικά.

Καθορισμός ενός συγκεκριμένου πληθυσμού κυττάρων (Gate)

Σε ένα πληθυσμό κυττάρων που θα μετρηθεί με το κυτταρόμετρο, μπορεί να θέλουμε να περιορίσουμε την ανάλυσή μας σε ένα συγκεκριμένο υποπληθυσμό κυττάρων.Η διαδικασία για να γίνει αυτό ονομάζεται: gating. Συνήθως, το gating γίνεται σε ένα διάγραμμα dot plot όπου φαίνονται οι τιμές του ‘εμπρόσθιου’ και του ‘πλευρικού’ σκεδασμού. Μετά το gating, δηλαδή την επιλογή του συγκεκριμένου υποπληθυσμού, σε όλα τα διαγράμματα θα εμφανίζονται οι τιμές που θα αφορούν μόνο αυτόν τον πληθυσμό.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

Με την κυτταρομετρία ροής μπορούμε να προσδιορίσουμε διάφορους δείκτες οξειδωτικού στρες σε κύτταρα. Έτσι, μπορούμε να διαπιστώσουμε το οξειδωτικό στρες που προκαλεί ένας οξειδωτικός παράγοντας ή την αντιοξειδωτική δράση μιας ένωσης.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ (ROS)

Για τον προσδιορισμό του συνολικού επιπέδου των ROS στα κύτταρα με κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιούμε τη χρωστική 2,7-dichlorofluorescein diacetate (DCFDA). Η DCFDA μετά την είσοδό της στα κύτταρα από-ακετυλιώνεταται από κυτταρικές εστεράσες σε ένα μη φθορίζον προϊόν  το οποίο οξειδώνεται από τις ROS σε 2,7-dichlorofluorescin (DCF).  Η DCF είναι  μια φθορίζουσα χρωστική (excitation 495nm, emission 529nm)  που μπορεί να προσδιοριστεί με κυτταρομετρία ροής. Άρα, από τα επίπεδα της DCF υπολογίζονται τα επίπεδα των ROS: όσο μεγαλύτερη η τιμή της DCF, τόσο περισσότερες οι ROS.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ (GSH)

Για τον προσδιορισμό  της GSH χρησιμοποιείται η φθορίζουσα χρωστική mercury orange (excitation 488nm, emission 580nm) η οποία συνδέεται με τη GSH.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

Η απόπτωση, ένας προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος, είναι από τους σημαντικότερους μηχανισμούς με τους οποίους αντικαρκινικές ενώσεις ασκούν τη δράση τους. Για τον προσδιορισμό της επαγωγής της απόπτωσης σε καρκινικά κύτταρα από αντικαρκινικούς παράγοντες χρησιμοποιούνται οι χρωστικές Annexin V-FITC και 7-Aminoactinomycin D (7-AAD)  για τη χρώση των αποπτοτικών και νεκρωτικών κυττάρων αντίστοιχα.

Η Annexin V είναι μια πρωτεΐνη που συνδέεται με τη φωσφατιδυλσερίνη. Η φωσφατιδυλσερίνη είναι ένα φωσφολιπίδιο της εσωτερικής δομής των κυτταρικών μεμβρανών. Στα αποπτωτικά κύτταρα η φωσφατιδυλσερίνη μεταφέρεται στην επιφάνειά τους  όπου μπορεί να συνδεθεί με την Annexin V. Η Annexin V είναι συζευγμένη με τη χρωστική FITC προκειμένου να γίνει ανίχνευση των αποπτικών κυττάρων με κυτταρομετρία ροής.

Η  7-AAD  είναι μια φθορίζουσα χρωστική που συνδέεται με το DNA. Η 7-AAD μπορεί να εισέλθει μόνο σε νεκρωτικά κύτταρα όπου έχει γίνει λύση της κυτταρικής τους μεμβράνης, για αυτό και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των νεκρωτικών κυττάρων.

Μετά την ανάλυση με το κυτταρόμετρο θα προκύψουν 4 κυτταρικοί πληθυσμοί: i) ζωντανά κύτταρα (Annexin-V-FITCH- 7-AAD-) ii) προαποπτωτικά κύτταρα (Annexin-V-FITCH+ 7-AAD-) i) αποπτωτικά κύτταρα (Annexin-V-FITCH+ 7-AAD+) iv) νεκρωτικά κύτταρα (Annexin-V-FITCH- 7-AAD+).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

Με την κυτταρομετρία ροής μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ένα πληθυσμό κυττάρων το επί τοις εκατό ποσοστό των κυττάρων που βρίσκονται στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου, δηλαδή στη G0/G1, S, G2/M. Έτσι, μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου μια χημική ένωση ασκεί τοξική δράση αν συγκρίνουμε το ποσό των κυττάρων που βρίσκεται στις διάφορες φάσεις του κυτταρικού κύκλου μιας κυτταροκαλλιέργειας στην οποία έχει προστεθεί η συγκεκριμένη χημική ένωση με μια κυτταροκαλλιέργεια μάρτυρα στην οποία δεν έχει προστεθεί η χημική ένωση.

Ο προσδιορισμός βασίζεται στη διαφορετική ποσότητα του DNA που υπάρχει στα κύτταρα της κάθε φάσης. Έστω δηλαδή, ότι τα κύτταρα στη φάση G0/G1 έχουν ποσότητα DNA ίση με 2C, τότε τα κύτταρα των φάσεων G2 και της μίτωσης (Μ) στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο διπλασιασμός του DNA θα έχουν ποσότητα DNA ίση με 4C. Στα κύτταρα της φάσης S η ποσότητα του DNA θα έχει τιμές ανάμεσα στο 2C και το 4C γιατί σε αυτά τα κύτταρα έχει ξεκινήσει ο διπλασιασμός του  DNA αλλά ολοκληρώνεται στο τέλος αυτής της φάσης.

Έτσι, στα κύτταρα προστίθεται μια φθορίζουσα χρωστική (π.χ. propidium iodide) που μπορεί και συνδέεται με το DNA. Για να μπορέσει η χρωστική να εισέλθει στον πυρήνα του κυττάρου γίνεται επεξεργασία των κυττάρων με κάποιο απορρυπαντικό (π.χ. Triton X-100) έτσι ώστε να δημιουργηθούν ανοίγματα στην κυτταρική και την πυρηνική μεμβράνη μέσα από τα οποία θα περάσει η χρωστική. Μετά τη χρώση γίνεται ανάλυση των κυττάρων με το κυτταρόμετρο ροής. Από την ανάλυση θα προκύψει ένα ιστόγραμμα όπου θα διακρίνονται 3 τιμές φθορισμού. Μία ελάχιστη τιμή που  θα αντιστοιχεί στα κύτταρα της φάσης G0/G1 που έχουν και τη μικρότερη ποσότητα DNA, μία μέγιστη τιμή που θα αντιστοιχεί στα κύτταρα των φάσεων G2/M που έχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα DNA (οι δύο αυτές φάσεις δεν μπορούν να διακριθούν γιατί στα κύτταρα και των δύο η ποσότητα του DNA είναι ίδια), και ενδιάμεσες τιμές που αντιστοιχούν στα κύτταρα της φάσης S στα οποία έχει ξεκινήσει ο διπλασιασμός του DNA.